## Pakiet 1 DZ 21 2016
Odczynniki do serologii mikrometoda kart z żelem separujacym
Minimalne parametry wymagane :
Karty kompatybilne i końcówki do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego
Metodyka eliminująca płukanie krwinek
Temperatura przechowywania kart - pokojowa.
Karty wypełnione surowica antyglobulinową poliwalentną
Karty złożone z 6 kolumn
Odczynniki z pozycji 1-5 powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą CE98/79/WE
Zamawiający do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykorzystuje następujący sprzęt będacy jego własnością: wirówka do kart ID-Certiguqe 6S,pipeta ID_Pipete EP-3,inkubator do mikrokart ID-Inkubator 37SI.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta w/w sprzętu lub Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o kompatybilności odczynników z tym sprzetem.
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Karta grupa krwi noworodka z BTA ,DVI | ok.50 kart | 1 | op.
2. | Karta grupa krwi noworodka z BTA ,DVI druga seria | ok.50 kart | 1 | op.
3. | Karta screenig przeciwciał PTA LISS z surowicą poliwalentną | ok.550 kart | 3 | op.
4. | Krwinki wzorcowe do screeningu PTA LISS a miesiąc | 3x10 ml | 12 | op.
5. | Karta BTA zawierające odpowiednie surowice monowaletne anty IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl,kontrola własna | 20 kart | 1 | op.
6. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości min 1x3miesiące | 1 zestawy | 4 | op.
7. | Końcówki do pipety | 1000szt | 6 | op.
8. | Odczynnik LISS | 250ml | 3 | op.
Razem:
Parametry oceniane :
1. Wszystkie odczynniki i mikrokarty gotowe do użycia bez jakichkolwiek dodatkowych nakładów - tak-10 pkt, nie - pkt.
2. Termin wazności kart: poniżej9 miesięcy -0 pkt, 9miesięcy - 1 pkt, 10mies.-2 pkt, 11mies.-3 pkt, 12mies.-4pkt., 13mies.-5pkt., 14mies.-6pkt., 15mies.-7pkt., 16mies.-8pkt., 17mies-9pkt., 18mies.-10pkt.
3.Poz.1 karta z antygenem DVI kategori DVI+-tak -10pkt., nie -0 pkt
4.Poz.2 karta z antygenem DVI kategori DVI- - tak-10pkt, nie -0 pkt.
5.Pozytywna opinia polskiej jednostki notyfikowanej dla oferowanej mikrometody- tak 10pkt, nie 0pkt.

## Pakiet 2 DZ 21 2016
Odczynniki serologiczne do oznaczania antygenów grupowych
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Odczynnik monoklonalny anty-anty-A klon BIRMA 1 | 10x5ml | 4 | op.
2. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon 11H5 | 10x5ml | 4 | op.
3. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon LB2 | 10x5ml | 4 | op.
4. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon 6F9 | 10x5ml | 4 | op.
5. | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM-1 | 10x5ml | 4 | op.
6. | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND | 10x5ml | 4 | op.
7. | Standard anty-D do mikrometody | 10x2ml | 10 | op.
Razem:
Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania
Wszystkie odczynniki muszą spełniać wymogi dyrektywy 98/79/WEParlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27paździrnika 1998r. Oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2011r. I Rozporządzenia ministra Zdrowia z dn 12 stycznia 2011r z późnieszymi zmianami w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
Parametry oceniane:
1.Poz.1-4- minimalne miano z odpowiednimi krwinkami wzorcowymi: 128 -20pkt; 64-10pkt; 32 i niższe 0pkt
2.Poz 5-6- minimalne miano z krwinkami heterozygotycznymi D: 64-20pkt; 32-10pkt; 16 i niższe -0pkt
3. poz.7 - miano przeciwciał IgG antyD: 0,08 -20pkt; 0,10-15pkt; 0,15 i wyższe 0pkt
4.Dotyczy wszystkich pozycji -akceptacja Instytutu Hemtologii w Warszawie-10pkt, brak akceptacji-0pkt
5.Dotyczy wszystkich pozycji-certyfikat jednostki notyfikowanej zgodny z dyrektywą europejską 98/79/WE dla wszystkich pozycji-tak-20pkt,nie-0pkt

## Pakiet 3 DZ 21 2016
Krwinki wzorcowe do układu A,B,O
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zestaw krwinek wzorcowych do układu A1,B,O ,2 zestawy w miesiącu | 3x4ml | 24 | op.
2. | Zestaw kontrolny do codziennej kontroli metod manualnych układu ABO i RhD zgodnie z zaleceniami IHIT | 2x5ml | 12 | op.
Razem:
Parametry oceniane:
1.Poz. 1 trwałość do 7tyg - 20pkt; 5tyg - 10pkt; krócej niż 5 tyg - 0pkt
2.Poz. 2 trwałość do 5tyg - 20pkt; 4tyg - 10pkt; krócej niż4 tyg - 0pkt
3.Akceptacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii dla obu pozycji -10pkt, dla jednej lub mniej -0pkt.
4.Certyfikat jednostki notyfikowanej zgodny z dyrektywą europejską 98/79/WE dla obu pozycji -20pkt, dla jednej lub mniej -0pkt

## Pakiet 4 DZ 21 2016
Odczynniki do analizatora hematologicznego Yumizen H500 będącego własnością Zamawiącego
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Diluent | 20litrów | 35 | op.
2. | Cleaner odczynnik czyszczący | 1 litr | 14 | op.
3. | Lizat | 1 litr | 40 | op.
4. | Odczynnik do czyszczenia skoncentrowanego | 0,5l | 1 | op.
5. | Kalibrator | 1x2ml | 1 | op.
6. | Krew kontrolna N | 3ml | 24 | op.
7. | Krew kontrolna L | 3ml | 12 | op.
8. | Krew kontrolna H | 3ml | 12 | op.
Razem:
Parametry wymagane
1.Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od producenta aparatu bądź posiadać jego pozytywną opinię o możliwości ich zastosowania w analizatorze - tak - 30pkt, nie-0pkt.
2. Stabilność odczynnika po otwarciu: poz 1 - 6mies i dłużej - 20pkt; 5mies -10pkt; 4 miesiące i krócej 0pkt, poz 3 - 2 mies i dłużej - 20pkt; 6 tyg - 10pkt; 4 tyg i krócej - 0pkt poz 2 i 4 - 3mies-20pkt; 2mies-10pkt; 1mies i krócej 0pkt.; poz 5 -8 - 2tyg-20pkt; 10dni-10pkt; 1tydz i krócej 0pkt.

## Tabeleczka
Pakiet nr | Netto [zł] | vat [%] | Brutto [zł] | Brutto słownie za pakiet | Parametry określone w załączniku nr 1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4