Zakup Aparatu  jezdnego RTG wraz z dostawą, montażem, instalacją, pierwszym uruchomieniem, testami akceptacyjnymi oraz szkoleniem, rok produkcji min. 2016. Aparat nieużywany, nie powystawowy, fabrycznie nowy wraz z: generatorem RTG, lampą RTG, podstawą jezdną z ramieniem ruchomym,  parawanem ochronnym na systemie  jezdnym, tunelem z kratką przeciw rozproszeniową do użytku z kasetami analogowymi i systemów CR oraz panelami DR

| Nazwa parametru (opis funkcji wymaganego parametru / warunku) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności | TAK, załączyć |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | GENERATOR RTG |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 4 kW | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć od 40 kV do 125 kV | TAK, podać |  |
|  | Regulacja napięcia co 1 kV | TAK, podać |  |
|  | Zakres prądu min. od 5 mA do 100 mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres mAs min. od 0,1 mAs do 250 mAs | TAK, podać |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji min. od 1 ms do 6300 ms | TAK, podać |  |
|  | Dwu i trzypunktowa technika ekspozycji | TAK, podać |  |
|  | Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej ≥ 500 | TAK, podać |  |
|  | Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran | TAK, podać |  |
|  | Napięcie 230 V/50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Dwa ogniska lampy | TAK |  |
|  | Wielkość małego ogniska lampy: ≤ 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy: ≤ 1,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolimator sterowany ręcznie ze świetlną symulacją pola promieniowania | TAK |  |
|  | Kolimator obrotowy | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 40 kHU | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrotu kolimatora ≥ +- 90° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy | TAK/podać |  |
|  | Miernik dawki ekspozycyjnej DAO | TAK |  |
|  | Filtry pediatryczne wymagane w RMZ | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie ≥ 360° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pochylania monobloku/lampy wokół anoda-katoda w zakresie ≥ 250° | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik na kasety o pojemności ≥ 4 kasety 35x43 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość blokady ruchu kół | TAK |  |
|  | Waga aparatu ≤ 170 kg | TAK, podać |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 67 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna odległość ognisko-podłoga ≤ 45 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna odległość ognisko-podłoga ≥ 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Tunel z kratka przeciwrozproszeniową dedykowaną do kaset CR formatu 35x43 cm | TAK |  |
|  | Parawan ochronny podwójny na systemie jezdnym 1 szt, o parametrach: -Szerokość min: 70 cm -Wysokość regulowana od.min.120 do 180 cm. -Wykonany z powlekanej gumy ołowiowej o równoważniku min.0,5 mm Pb. | TAK,Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji | min. 12 m-cy |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 48h w dni robocze | TAK |  |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt dostawcy testów akceptacyjnych aparatu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie w cenie oferty szkoleń personelu z obsługi aparatu RTG | TAK |  |
|  | Certyfikaty wymagane prawem załączyć do oferty | TAK |  |